## Приложение 2
Приложение 2
Объем закупаемых товаров и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту, место, сроки и другие условия поставки товара, условия платежей по оказанию дополнительного обеспечения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местного представительного органа ПХВ "Городской перинатальный центр" УЗ г.Шымкент на 2023 год
№ лота | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Место поставки | Условие поставки | Условия платежа | Срок поставки
1 | Игла для спинальной анестезии с интродьюсером | Cпинальной иглы 27G с интродьюсером: • 27G, тип наконечника модификаци наружный диаметр 0,40мм, длина рабочей части не менее 90мм, угол заточки наконечника 29+20, внутренний диаметр иглы не менее 0,28мм и не более 0,30мм с химической полировкой внутреннего канала, для обеспечения быстрого появления обратного тока ликвора во время пункции (скорость прохождения тестового раствора не менее 22мм/с^dd) и низкого сопротивления при введении местного анестетика. Расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20мм, с целью обеспечения большей прочности острия иглы и предотвращения его деформации при случайном контакте с костью, длина бокового отверстия (по внутренним краям) не более 0.60мм для предотвращения одновременного введения анестетика как в субарахноидальное, так и в эпидуральное пространства и развития частичного блока. Толщина иглы под краем бокового отверстия не менее 0.30мм для сохранения жесткости иглы, предотвращения случайного захвата и переноса тканей в субарахноидальное пространство, предотвращения разрыва волокон твердой мозговой оболочки краями отверстия. Павильон иглы прозрачный, с призмой для ранней идентификации спинальной жидкости. Цветовая кодировка мандрена иглы – серый; интродьюсер 20G, наружный диаметр 0,9мм, длина рабочей части 37мм, павильон интродьюсера соответствует основанию спинальной иглы, увеличивая ее эффективную длину. Защитные пластиковые трубки, покрывающие металлические части иглы и интродьюсера, для безопасной утилизации. Стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом. | шт | 1500 | 7145 | 10717500 | г.Шымкент мкр Нурсат №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | Оплата производится после поставки товаров до 31 декабря 2023 года | Согласно закюченного договора в течение 5 дней по заявке Заказчика 2023 году
2 | Набор для продленной эпидуральной анестезии в комплекте. | В состав набора входит: эпидуральная игла Туохи 18G, наружный диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – синий цвет, вытравленная маркировка на игле на уровне 3см, далее каждый 1см. Съемные крылья. Наличие на крыльях полукруглых углублений для упора подушечками пальцев и ориентационной метки, совпадающей с изгибом иглы. Наличие несмываемой (выдавленной) маркировки размера иглы на мандрене. Пластиковый мандрен, срез которого точно совпадает со срезом дистального конца иглы. Защитная трубка на игле, полностью покрывающая металлическую часть. Эпидуральный катетер 20G для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, на расстоянии 15мм, 11мм, 7мм от закрытого кончика катетера, расположенных по спирали, наружный диаметр 0.83мм, внутренний диаметр 0,45мм, длина 915мм, жесткость материала 60ед. по Шору, цветовая маркировка кончика и длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.19мл. Наклейка с индикацией «эпидуральный» для катетера. Направитель для катетера с замком Луера типа male. Шприц «утрата сопротивления» трёхкомпонентный, используемый объем 10мл; внутренний диаметр цилиндра 15,15мм; диаметр наконечника поршня 14,99мм, надпись на шприце, указывающая на использования шприца для техники «утраты сопротивления». Цвет шприца синий. Эпидуральный фильтр с диаметром пор 0,2мкм, обеспечивает двунаправленную фильтрацию; объем заполнения 0,75мл; максимальное давление фильтрации 1793 kPa^d/d^; фильтрующий материал – Полиэфирсульфон, замок Луера, с одной стороны тип male с другой female с возможностью дополнительной фиксации с помощью внутренней резьбы при наличии внешней резьбы на ответной части. Возможность поворота на 360 градусов после соединения. Профиль в самой высокой части 11мм. Диаметр 34мм. Максимальный срок службы 96 часов. Фиксатор-липучка одновременно обеспечивает уменьшение вероятности перегиба и закрепление эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента. Наклейка для фиксации эпидурального катетера прямоугольная 55х64мм общей максимальной высотой 2.7мм; изготовлена из биологически инертных вспененных композитных материалов (вспененный сополимер полиэтилен-этиленвинилацетата); адгезивный слой, обращенный к коже, защищен ламинированной бумагой c указанием размера фиксатора 18G; прозрачное центральное окошко диаметром 12мм; жёсткий тип фиксации-защёлка с каналом для катетера. | шт | 500 | 12200 | 6100000 | г.Шымкент мкр Нурсат №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | Оплата производится после поставки товаров до 31 декабря 2023 года | Согласно закюченного договора в течение 5 дней по заявке Заказчика 2023 году
3 | Нить стерильная хирургическая 2(5), длина 90 см, игла 48мм | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, с применением эксклюзивного метода плетения, с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Изготовлен из LACTOMER 9-1 с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер M 5 ( 2 ) , длина нити 90 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 48 мм, 4/8 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стеллажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. | шт | 800 | 2400 | 1920000 | г.Шымкент мкр Нурсат №189 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | Оплата производится после поставки товаров до 31 декабря 2023 года | Согласно закюченного договора в течение 5 дней по заявке Заказчика 2023 году
4 | Нить стерильная хирургическая (0) длина 90 см М3,5 игла 40мм, 4/8 круга(CL914) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, с применением эксклюзивного метода плетения и с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Изготовлен из LACTOMER 9-1 с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер M 3,5 ( 0 ) , длина нити 90 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 40 мм, 4/8 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. | шт | 5000 | 2200 | 11000000 | г.Шымкент мкр Нурсат №190 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | Оплата производится после поставки товаров до 31 декабря 2023 года | Согласно закюченного договора в течение 5 дней по заявке Заказчика 2023 году
5 | Нить хирургическая стерильная (0) игла 48мм длина 90 см М3,5 мм, 4/8 круга (CL904) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, с применением эксклюзивного метода плетения и с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Изготовлен из LACTOMER 9-1 с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер M 3,5 ( 0 ) , длина нити 90 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 48 мм, 4/8 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. | шт | 800 | 2400 | 1920000 | г.Шымкент мкр Нурсат №191 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | Оплата производится после поставки товаров до 31 декабря 2023 года | Согласно закюченного договора в течение 5 дней по заявке Заказчика 2023 году
6 | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных, с обогревом, шлангом дыхательным, соединителями, влагосборником, камерой увлажнителя, линией мониторинга к аппарату SLE 4000/5000, | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный "Flextube", с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "notloosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, c эластомерным соединителем 15F-9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,8м c соединителями эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным отверстием 1,4мм, с дополнительным соединителем с ограничителем потока длиной 90мм для открытой вентиляции, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F 2 штуки, соединитель 15М -8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 500 | 35000 | 17500000 | г.Шымкент мкр Нурсат №192 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | Оплата производится после поставки товаров до 31 декабря 2023 года | Согласно закюченного договора в течение 5 дней по заявке Заказчика 2023 году
7 | Дыхательный контур nFlow CPAP для SLE 1000 с камерой увлажнителя самозаполняющаяся контур | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур однолинейный, общая длина 1,6м состоит из гофрированного шланга Flextube с обогревом диаметром 15мм, длиной 1,2м, переходящим в трубку диаметром 6мм длиной 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся SuperSet диаметром 10мм длиной 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша 12*17мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный Flextube дополнительный дыхательный шланг длиной 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный имеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюди или маски. Камера увлажнителя самозаполняющаяся для увлажнителей F&P. Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с функцией автоматического заполнения. Эффективный объём 395 мл, применима при давлении до 140см Н₂О и потоке до 180л/мин. Камера имеет прозрачный корпус, антипригарное покрытие днища, два вход/выход соединительных коннектора 22М, градуировку минимум/максимум, двухступенчатый поплавковый клапан дозирования, продольноармированный шланг подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. | шт | 200 | 43950 | 8790000 | г.Шымкент мкр Нурсат №193 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | Оплата производится после поставки товаров до 31 декабря 2023 года | Согласно закюченного договора в течение 5 дней по заявке Заказчика 2023 году
8 | Капилляры 70-100x1 100 мкл (1 туба по 250 шт) | Капилляры гепаринизированные с преднадлежностями №250. объемами 100 мкл длина 100мм. Изготовлены из стекла CLINITUBES для забора проб крови. Покрыты натриевым гепарином (Гепарин Б; 70 МЛ/ме), не связывающим электролиты и кальций в образце крови. Капилляры по объему точно соответствуют анализаторам ABL800. Перемешивающие стержни и колпачки: Эффективное перемешивание с гепарином, Герметичность, Точные величины tHbПокрыты натриевым гепарином, не связывающим электролиты и кальций в образце крови. | уп | 100 | 92500 | 9250000 | г.Шымкент мкр Нурсат №194 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | Оплата производится после поставки товаров до 31 декабря 2023 года | Согласно закюченного договора в течение 5 дней по заявке Заказчика 2023 году
9 | Премикат.Набор периферически в водимого ЦВК(1Fr / 28G) | Премикат.Набор периферически в водимого ЦВК(1Fr / 28G) ф 0,17х0,35мм, 20смДля долговременного венозногодоступа у недоношенных детей с малой массойтела (менее 800 г.), предназначен для парентерального питания, введения лекарств Периферически вводимый центральный венозный полиуретановый катетер 1Fr/28G для долговременного венозного доступа у недоношенных детей с малой массой тела (менее 800 г.), предназначен для парентерального питания, введения лекарств. Самый тонкий в мире катетер, позволяющий выхаживать глубоко недоношенных детей. Набор для заменного переливания крови. | шт | 600 | 55000 | 33000000 | г.Шымкент мкр Нурсат №195 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | Оплата производится после поставки товаров до 31 декабря 2023 года | Согласно закюченного договора в течение 5 дней по заявке Заказчика 2023 году